复旦大学附属中山医院厦门医院

医疗设备比价公告

项目名称：口腔水路消毒系统次氯酸水发生器

项目编号：2025008-BJ-CLSSFSQ

比价文件

采购人：复旦大学附属中山医院厦门医院

2025年12月1日

第一章 供应商须知

一、 总则

（一） 项目名称：口腔水路消毒系统次氯酸水发生器

（二） 项目内容：口腔水路消毒系统次氯酸水发生器采购。项目地址位于厦门市湖里区金湖路668号复旦大学附属中山医院厦门医院，本项目采购总控制价为人民币9.9万元。

（三） 项目最高限价：人民币9.9万元，报价均不得超过最高限价，否则视为无效报价。

（四） 本次比价不接受联合体

（五） 本次比价允许进口产品参加

二、 资格要求

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（二）财务状况报告：提供上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前三个月内基本户开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或提供承诺函。

（三）依法缴纳税收的相关材料：

3.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

3.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

3.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3.4“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收，或提供承诺函。

（四）依法缴纳社会保障资金的相关材料：

4.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

4.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

4.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

4.4“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金，或提供承诺函。

4.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供证明材料或承诺书）。

（五）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明，不满足要求的或不按要求提供声明的供应商将取消成交候选资格，认定为不合格响应供应商。

（六）提供信用记录查询，供应商无不良信用记录：通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（福建厦门）查询，截图并加盖公章，不满足要求的或不按要求提供声明的供应商将取消成交候选资格，认定为不合格响应供应商。

（七）报价人须在比价文件中提供有关真实技术资料及其符合国家相关规定的有效证明文件。技术和服务要求、商务条件供应商应逐条进行响应，并逐条填写技术规格和商务偏离表。标注有“★”的条款（星号条款）不允许偏离，标注有“▲”的条款（三角号条款）负偏离≤1条，否则按无效标处理。国内报价人必须提供加盖单位公章的法人营业执照（副本）复印件。投标人必须提供组织机构代码证复印件。

第二章 项目要求

一、技术和服务要求

（一）系统规范要求：

1. 设备可满足≥15台牙椅日常供水需求；

2. 次氯酸水发生器生产厂家需提供消毒产品生产企业卫生许可证，设备需提供消毒产品卫生安全评价报告及备案凭证；

▲3. 次氯酸水发生器属于国产二类消毒器械，设备相关参数在全国消毒产品网上备案信息服务平台可查并与备案数据一致（提供网页截图）；

4. 提供设备制水pH值、有效氯浓度、杀灭微生物效果检测合格的第三方检测报告，提供设备制水无毒、无刺激、“微核实验”检测阴性检测合格的第三方检测报告；

▲5. 提供关于“次氯酸水对PA管、PU管浸泡前后的质量变化”的项目检测合格的第三方检测报告；

（二）设备技术参数：

2.1 次氯酸水发生器：

★2.1.1 次氯酸最大出水量≥10L/min ,生成次氯酸水pH值范围：5-6.5，生成次氯酸水有效氯浓度（mg/L）:5-80mg/L可调，电解槽电极片使用寿命≥5000小时；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

▲2.1.2 电解槽：采用无隔膜电解槽电解技术生成次氯酸消毒剂；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

2.1.3 提供低浓度使用相关检测报告：5mg/L浓度的消毒原液对水体作用30min，水体各项结果应至少符合《生活饮用水卫生标准》和《生活饮用水消毒剂和消毒设备卫生安全评价规范》（试行）标准要求；

2.1.4 电解液为以次氯酸为主的专用液体；

2.2 存储供水设备：

2.2.1 次氯酸水发生器与存储供水设备采用一体化设计，内置存储水箱，容积≥40L；

2.2.2 具有缺水、溢水安全保护功能；

2.2.3 采用全自动不锈钢变频泵进行二次供水；

2.3 控制系统：

2.3.1 设备具有4G互联网云平台，可通过云平台获取运行数据；配备微信小程序，可实现远程监控，实时监测用水；

2.3.2 设备主机采用触摸屏微电脑控制，制水模式至少包含自动模式、原水模式、次氯酸水模式；

2.3.3 显示屏具有数据查看功能，至少可显示实时流量、实时电流、累计流量、电解槽温度、电解槽累计工作时间、泵体温度、供水压力等信息；

2.3.4 设备生产厂家应提供设备所使用的软件的版本、具有软件的知识产权，可提供软著专利证书，并对软件进行免费升级；

2.3.5 可通过蓝牙自行设定次氯酸水与原水自动交替供水时间；

（三）配置清单

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主机 | 台 | 1 |
| 2 | 电解质溶液5L | 桶 | 3 |
| 3 | 增压泵 | 个 | 1 |
| 4 | 安装工具包 | 个 | 1 |
| 5 | 合格证 | 张 | 1 |
| 6 | 使用说明书 | 份 | 1 |

- 商务条件

1.交付地点：复旦大学附属中山医院厦门医院

2.交付时间：合同签订后国内产品60天内到货，进口产品90天内到货。

3.验收：调试安装并由成交供应商提供专业培训，保证采购方人员熟练操作。

4.支付方式：双方合同签订后，支付合同价款的90%作为预付款。采购货物安装调试验收合格正常使用后付货款的10%。

5.报价要求

5.1总报价为货物送达采购人指定地点并安装、调试完成，经采购人验收合格所有可能发生的费用，包括但不限于设备费、运输、保险费、采购保管、辅材、人工费、安装、调试、产品检验检测、验收、操作人员培训、税金以及售后服务等费用。

5.2供应商对每项标的只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被否决。

★5.3本采购项目的采购预算为人民币玖万玖仟元整（￥99000.00），采购预算为供应商报价的最高限价，超过采购预算的，其比价文件将被否决。

6.验收条件

6.1成交供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

6.2采购人根据比价文件、成交供应商的比价文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。

6.3成交供应商应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书。

6.4成交供应商根据合同要求进行货物安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

6.5成交供应商应向采购人提供完整的设备技术资料，采购人有权委托国家认可的质量检测机构对设备性能、精度进行复核。

7.售后服务要求

★7.1售后要求：产品保修期至少伍年，报修响应时间2小时，到场修复时间12小时（不可抗拒力量下除外）。特殊情况在24小时内无法恢复的，成交供应商应予以更换新产品、提供代用产品或提供使产品可正常运转的措施。（提供承诺函）

7.2供应商应保证提供不低于制造商对相应设备的公开售后服务水平的售后服务承诺书及服务条款，提供制造商对相应设备的公开售后服务条款复印件及供应商对本项目的售后服务承诺书及服务条款。成交供应商在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即要求乙方停机天数的4倍天数延长保修期。

7.3成交供应商应向采购人提供完善周到的本地化技术服务，提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍，保证货物的正常使用措施，保修期内质量保证提供免费技术支持、保修，不得另行收取其他费用，且保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商到采购人使用现场维修，产生的一切费用均由成交供应商承担；

★7.4保修期满后，成交供应商应提供终身维修，采购人只需付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；乙方售后人员在接到通知后1小时内给出维修方案。工程师在12小时内到达现场（包括节假日）。年度保修合同价不高于设备总价的8%，年度定期预防性维护保养次数，不少于2次。（提供承诺函）

7.5成交供应商应提供终身维修及定期巡访等。

8.培训要求

8.1成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

8.2供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

- 廉洁条款

供应商需在比价文件中声明并递交《廉洁告知书》（详见以下附件1）并遵守以下条款：

1.供应商承诺严格按照《廉洁告知书》相关内容履行，不向采购人及相关人员直接或间接进行商业贿赂。

2.供应商发现买方工作人员有任何索贿行动的，应向有关行业主管部门或纪检监察部门反映情况。

3.供应商违反《廉洁告知书》相关内容的，严格按《廉洁告知书》规定承担相关责任。

4.如供应商被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

5.《廉洁告知书》作为本项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

四、密封文件内容

（一）《复旦大学附属中山医院厦门医院物资采购报价单》、设备技术参数响应情况及配置清单；

（二）资格要求所需材料；

（三）商务条件所需材料；

（四）《廉洁告知书》。

以上文件均需加盖公章，如无加盖，以无效报价处理。

附件1：

廉洁告知书

(填写供应商名称) ：

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：

- 严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。

- 坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。

- 不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。

- 不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。

- 不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。

- 不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。

盖  章：

日  期：

复旦大学附属中山医院厦门医院廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。

签  字：(供应商授权代表签字)

盖  章：(公章)

日  期：